SmartCare Evita XL Asian Intensive Care: coming of age International intensive care conference, Hong Kong, December 14th-15th Click here for details http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Evita%20XL%20SmartCare.htm. ©Charles Gomersall, August, 2009 unless otherwise stated. The author, editor and The Chinese University of Hong Kong take no responsibility for any adverse event resulting from the use of this webpage. Copyright policy Contributors.

### Автор: Чарльз Гомерсалл (Charles Gomersall) – Китайский Университет Гонконга (Web-адрес указан вверху)

- Основанная на фундаментальных научных исследованиях система автоматического перевода пациента на спонтанное дыхание аппарата Evita XL работает только в режиме CPAP/ASB  и сочетает в себе три основных функции:

  - 1. automatic adjustment of assistance - автоматический режим помощи перевода на спонтанное дыхание

  - 2. automatic weaning – автоматический режим перевода на спонтанное дыхание

  - 3. automatic weaning trial – автоматической режим пробной попытки перевода на спонтанное дыхание

# Режим Automatic adjustment of assistance - автоматический режим помощи перевода на спонтанное дыхание

Уровень ΔPASB автоматически регулируется и достигается пошагово по 2-4 mbar, причем параметры сохраняются в следующих пределах:

| Частота спонтанного дыхания Spontaneous breathing rate | >15 bpm/дых. в мин <30 bpm/дых. в мин (<34 дых. в мин. для пациентов с дыхательной недостаточностью, вызванной неврологическими нарушениями) |
| --- | --- |
| Выдыхаемый дыхат. объем Expired tidal volume | >250 мл (идеальный вес пациента <55 кг) >300 мл (идеальный вес пациента >55 кг) |
| Концентрация CO2 в конце выдоха End tidal CO2 | <55 ммHg; <65 ммHg у пациентов с COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) – с Хроническими Обструктивными Заболеваниями Легких |

# Режимы Automatic weaning & weaning trial - автоматические режимы перевода и пробной попытки перевода на спонтанное дыхание

- В этом режиме Evita XL пытается уменьшить ΔPASB пошагово с интервалом 2-4 mbar, в то же время, сохраняя дыхательные параметры в пределах, указанных выше.

- Когда уровень ΔPASB достигает установленного уровня (целевое ΔPASB) Evita XL начинает период наблюдения (обзервации). Если дыхательные параметры пациента в обзервационном периоде остаются в переделах, указанных выше, то Evita XL рекомендует отсоединение пациента от аппарата.

# Входные параметры:

- Вес пациента 35-200 кг

- Установки: для взрослых пациентов в режиме CPAP/ASB

- Функция автоматической компенсации трубки должна быть деактивирована

- Вентиляция должна быть инвазивной посредством эндотрахеальной трубки (ETT) или трахеостомы

- Апнойная вентиляция должна быть включена и иметь корректные установки параметров

- Должен проводиться мониторинг концентрации CO2 в конце выдоха через аппарат Evita XL

- Мониторинг потока должен быть активирован

- Установки ΔPASB следует держать в пределах между ΔPASB goal+5 mbar и + 35 mbar

- PEEP от 0 до 20

|  | Целевая ΔPASB |
| --- | --- |
| Трахеостома и активное увлажнение | 5 mbar |
| Эндотрахеальная трубка и активное увлажнение | 7 mbar |
| Трахеостома и HME фильтр (Heat Moisture Exchange - Тепло-влаго обменный фильтр) | 9 mbar |
| Эндотрахеальная трубка и HME фильтр (Heat Moisture Exchange - Тепло-влаго обменный фильтр) | 12 mbar |

# Установки:

- Соответствующим образом установите параметры тревог

- В режиме CPAP/ASB выберите таблицу SmartCare

- Установите вес пациента, тип доступа к дыхательным путям (эндотрахеальная трубка, трахеостома), введите в программу медицинские параметры пациента (историю болезни), включите ночной отдых и сделайте соответствующие установки.  При выборе режима ночного отдыха программа не будет пытаться перевести пациента на спонтанное дыхание в ночное время.

- После введения соответствующих установок, выберите ,,patient session,, (сеанс данного пациента) и включите функцию SmartCare.

- ----------------------------------------------------------------------------------------